SDK - HTMarch.dll说明文档

中文版(VB 6.0)

阅读须知：

本DLL 在VC++ 6.0 环境下编译生成。所以数据类型符合VC++ 6.0 标准.

此DLL中的所有文件都是用命令行上定义的 DLL_API符号编译的。在使用此DLL的任何其他项目上都不应定义此符号。这样，源文件中包含此文件的任何其他项目都会将DLL_API函数视为是从DLL导入的。

#ifndef  HTMARCH_API

#define  HTMARCH_API extern "C" __declspec(dllimport)

#endif

定义标准调用：

#define WIN_API __stdcall

函数介绍

- 函数声明：

HTMARCH_API short WIN_API  dsoOpenDevice(unsigned short DeviceIndex)

返回值：

返回0表示设备没有连接，返回1表示设备已连接。

参数：

DeviceIndex

设备索引值，第一台连接的设备索引值是0，依次递加。

备注：

判断设备索引值为DeviceIndex的设备是否连接到PC。

程序举例:

unsigned short nDev = 0;

if(dsoOpenDevice(0) == 1)

{

;//设备已连接

}

Else

{

;//没有发现设备

}

2. 函数声明：

HTMARCH_API unsigned short WIN_API dsoChooseDevice(unsigned short DeviceIndex, short nType);

返回值：失败返回0，成功返回1。

参数：

DeviceIndex

表示当前设备的索引值。

nType

0:  逻辑分析仪Hantek6022BL

1:  示波器Hantek6022BE

备注：

选择设备

3. 函数声明：

HTMARCH_API short WIN_API dsoSetVoltDIV(unsigned short DeviceIndex,int nCH,int nVoltDIV);

返回值：1 表示设置成功；0 表示设置失败

参数：

DeviceIndex

表示当前设备的索引值。

nCH:

信道索引值。0表示CH1，1表示CH2。

nVoltDIV：

电压档位索引值。最小电压档位为0。以下是索引值代表的档位

0: 20mV/DIV

1: 50mV/DIV

2: 100mV/DIV

3: 200mV/DIV

4: 500mV/DIV

5: 1V/DIV

6: 2V/DIV

7: 5V/DIV

备注：

判断索引值为DeviceIndex的设备是否连接.

程序举例:

dsoSetVoltDIV(0,0,5);//设置CH1的电压档位为1V/DIV.

4. 函数声明：

HTMARCH_API short WIN_API dsoSetTimeDIV(unsigned short DeviceIndex,int nTimeDIV);

返回值：1 表示设置成功；0 表示设置失败

参数：

nDeviceIndex

表示当前设备的索引值。

nTimeDIV

表示当前的采样率档位的索引值, 以下是取值

0 ~ 10 : 48MSa/s

11: 16MSa/s

12: 8MSa/s

13: 4MSa/s

14 ~ 24: 1MSa/s

25: 500KSa/s

26: 200KSa/s

27: 100KSa/s

备注：

设置设备的采集率档位

程序举例:

5. 函数声明：

HTMARCH_API short WIN_API dsoReadHardData(

unsigned short DeviceIndex,

short* pCH1Data,

short* pCH2Data,

unsigned long nReadLen,

short* pCalLevel,

int nCH1VoltDIV,

int nCH2VoltDIV,

short nTrigSweep,

short nTrigSrc,

short nTrigLevel,

short nSlope,

int nTimeDIV,

short nHTrigPos,

unsigned long nDisLen,

unsigned long * nTrigPoint,

short nInsertMode);

返回值：读取数据，失败返回-1， 其他表示成功。

参数：

unsigned short DeviceIndex ：设备的索引值

short* pCH1Data：存储CH1数据的缓冲区指针

short* pCH2Data：存储CH2数据的缓冲区指针

unsigned long nReadLen：读取数据的长度

short* pCalLevel：校对电平(参考函数dsoGetCalLevel )

int nCH1VoltDIV：CH1的电压档位

int nCH2VoltDIV：CH2的电压档位

short nTrigSweep：扫频模式—0: AUTO; 1: Normal; 2: Single

short nTrigSrc：触发信源--- 0: CH1; 1: CH2

short nTrigLevel：触发电平 – 0 ~ 255

short nSlope：触发沿方式—0: Rise; 1: Fall

int nTimeDIV：采样率档位

short nHTrigPos：水平触发位置---0 ~ 100

unsigned long nDisLen：显示数据的长度

unsigned long * nTrigPoint：返回触发点的索引值

short nInsertMode：差值方式—0: Step 差值; 1: Line 差值; 2: SinX/X 差值

备注：

读取数据时调用此函数。

6. 函数声明：

HTMARCH_API unsigned short WIN_API dsoGetCalLevel(unsigned short DeviceIndex,short* level,short nLen);

返回值：失败返回0，成功返回非0。

参数：

DeviceIndex

表示当前设备的索引值。

level

存储校对数据的缓冲区。

nLen

校对数据的长度，这里=32。

备注：

获取设备的校对数据。

程序举例:

short nCal[32];

dsoGetCalLevel(0, nCal l,32);

7. 函数声明：

HTMARCH_API short WIN_API dsoCalibrate(unsigned short nDeviceIndex,int nTimeDIV,int nCH1VoltDIV,int nCH2VoltDIV,short* pCalLevel);

返回值：失败返回0，成功返回非0。

参数：

nDeviceIndex

表示当前设备的索引值。

nTimeDIV

采样率档位

nCH1VoltDIV

CH1的电压档位

nCH2VoltDIV

CH2 的电压档位

pCalLevel

存储校对数据的存储区

备注：

当任意通道的零基准发生偏移时，可调用此函数进行校正，校正信息存储在pCalLevel中. 若没有发生偏移，则不需要调用此函数

8. 函数声明：

HTMARCH_API unsigned short dsoSetCalLevel(unsigned short DeviceIndex,short* level,short nLen);

返回值：失败返回0，成功返回非0。

参数：

DeviceIndex

表示当前设备的索引值。

level

校正数据存储区

nLen

校正数据的长度，这里是32

备注：

当调用dsoCalibrate函数校正后，可调用此函数将获得的校正数据存储到设备中，已备以后直接读取使用。

程序举例:

short nLevel[32];

dsoCalibrate(0,11,5,5,nLevel); //零基准发生偏移，首先进行校对，获取校对数据

dsoSetCalLevel(0, nLevel,32); //将校对数据存储到设备中